Trabajo Práctico Nº 8:

Fotometría de llama

63.15: Química Analítica Instrumental

Integrantes:

Curso: Miércoles de 13 a 17

Armario:

Fecha de realización:

Fecha de entrega:

# Objetivos

Se determinará el contenido de cloruro de sodio y de potasio en una muestra de sal mediante la técnica de fotometría de llama.

# Fundamento teórico

# Parte Práctica

## Materiales

- Soluciones patrón

- Muestra de sal incógnita

- Balanza

- Espectrofotómetro de llama

- Material volumétrico

## Procedimiento

Se preparan las soluciones patrón con 0,09563 g de NaCl y 0,09525 g de KCl en matraz aforado de 250 mL, y resulta 150,5 ppm en Na y 200 ppm en K. Con estas dos soluciones patrón se preparan las soluciones para la curva de calibración según la siguiente tabla:

| Solución | Patrón Na/K (mL) | Matráz (mL) | ppm en Na | ppm en K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 50,0 | 3,00 | 4,00 |
| 2 | 1,00 | 25,0 | 6,00 | 8,00 |
| 3 | 3,00 (1,00+2,00) | 50,0 | 9,00 | 12,0 |
| 4 | 2,00 | 25,0 | 12,0 | 16,0 |
| 5 | 5,00 | 50,0 | 15,0 | 20,0 |
| Blanco | 0 | H2O destilada | 0 | 0 |

Además se preparan dos soluciones diferentes con la muestra:

m

muestra de sal

25,0 mL

Alicuota 2,00 mL

Alicuota 2,00 mL

100,0 mL

50,0 mL

Dilución para determinar K

Dilución para determinar Na

Para cada medición deberá ajustarse el aparato para seleccionar qué se quiere medir Na o K. Cada vez que se cambia de modo debe calibrarse.

La calibración del aparato se realiza ajustando la medición a 0 con el blanco y a 140 para la solución 5 en el caso de Na o a 19,6 en el caso de K, para que no se vaya de escala el aparato.

Las soluciones se inyectan con un tubo capilar al aparato, y pasan por un nebulizador que luego envia el aerosol a la llama que atomiza la muestra, y luego el detector mide la emisión.

Se miden las soluciones 1 a 5 por triplicado para construir la curva de calibración, y luego se mide 6 veces la muestra para Na y 6 veces la muestra para K.

En base a esto se calculará el contenido de NaCl y KCl de la muestra.

# Tabla de datos y Resultados

Se obtuvo en el laboratorio la siguientes tabla de datos:

Masa de la muestra: 0,0460 g

Sal utilizada: Dos Anclas Light

# Análisis de datos

Para el sodio se obtuvo la siguiente curva de calibración:

Los cálculos estadísticos realizados se resumen en la siguiente tabla:

|  | xi(ppm Na) | yi(Señal Na) | y^i | (yi-y^i)^2 | xi^2 | (xi-xprom)^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 2,873 | 8,254129 | 0 | 56,25 |
| 0 | 0 | 0 | 2,873 | 8,254129 | 0 | 56,25 |
| 0 | 0 | 0 | 2,873 | 8,254129 | 0 | 56,25 |
| 1 | 3 | 32 | 31,235 | 0,585225 | 9 | 20,25 |
| 1 | 3 | 29 | 31,235 | 4,995225 | 9 | 20,25 |
| 1 | 3 | 34 | 31,235 | 7,645225 | 9 | 20,25 |
| 2 | 6 | 62 | 59,597 | 5,774409 | 36 | 2,25 |
| 2 | 6 | 60 | 59,597 | 0,162409 | 36 | 2,25 |
| 2 | 6 | 66 | 59,597 | 40,998409 | 36 | 2,25 |
| 3 | 9 | 80 | 87,959 | 63,345681 | 81 | 2,25 |
| 3 | 9 | 82 | 87,959 | 35,509681 | 81 | 2,25 |
| 3 | 9 | 100 | 87,959 | 144,985681 | 81 | 2,25 |
| 4 | 12 | 115 | 116,321 | 1,745041 | 144 | 20,25 |
| 4 | 12 | 118 | 116,321 | 2,819041 | 144 | 20,25 |
| 4 | 12 | 130 | 116,321 | 187,115041 | 144 | 20,25 |
| 5 | 15 | 140 | 144,683 | 21,930489 | 225 | 56,25 |
| 5 | 15 | 140 | 144,683 | 21,930489 | 225 | 56,25 |
| 5 | 15 | 140 | 144,683 | 21,930489 | 225 | 56,25 |
| Promedio | 7,5 | 73,7777778 | Suma | 586,234922 | 1485 | 472,5 |
| Muestra | - | 93 |  |  | Sxx= | 472,5 |
|  | - | 101 | Sy/x | 6,05307216 |  |  |
|  | - | 89 | Sm | 0,27846778 |  |  |
|  | - | 94 | Sb | 2,52930918 |  |  |
|  | - | 93 | t 95% | 2,11990529 |  |  |
|  | - | 105 |  |  |  |  |
|  | Señal promedio | 95,8333333 |  |  |  |  |
|  | m | 9,454 | delta m | 0,59032531 |  |  |
|  | b | 2,873 | delta b | 5,36189589 |  |  |
|  | ppm muestra dil | 9,83291023 |  |  |  |  |
|  | Sxo= | 0,30954773 |  |  |  |  |
|  | delta ppm | 0,65621186 |  |  |  |  |

Las fórmulas utilizadas han sido las del anexo de la guía de trabajos prácticos.

Se ha obtenido entonces que la muestra diluida es de 9,83±0,66 ppm Na

Luego se calcula el contenido en % de NaCl con la fórmula:

%NaCl=MrNaClArNappmNaV2ValicV1(L)mmuestra(mg)100%Δ%NaCl%NaCl=ΔppmNappmNa+ΔV2V2+ΔValicValic+ΔV1V1+Δmmmm

Donde V1= 25,0 V2=50,0 Valic=2,00

Lo que da:

| %NaCl | 33,96061% |
| --- | --- |
| Delta | 2,71380% |

Y escribiendolo con 2 cifras significativas para el error:

34,0±2,7% NaCl

Para el potasio la curva obtenida fue:

Los cálculos realizados:

|  | xi(ppm K) | yi(Señal K) | y^i | (yi-y^i)^2 | xi^2 | (xi-xprom)^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0,3254 | 0,10588516 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0,3254 | 0,10588516 | 0 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0,3254 | 0,10588516 | 0 | 100 |
| 1 | 4 | 3,3 | 4,271 | 0,942841 | 16 | 36 |
| 1 | 4 | 3,2 | 4,271 | 1,147041 | 16 | 36 |
| 1 | 4 | 4,1 | 4,271 | 0,029241 | 16 | 36 |
| 2 | 8 | 6,9 | 8,2166 | 1,73343556 | 64 | 4 |
| 2 | 8 | 7,3 | 8,2166 | 0,84015556 | 64 | 4 |
| 2 | 8 | 7,2 | 8,2166 | 1,03347556 | 64 | 4 |
| 3 | 12 | 10,5 | 12,1622 | 2,76290884 | 144 | 4 |
| 3 | 12 | 11,3 | 12,1622 | 0,74338884 | 144 | 4 |
| 3 | 12 | 12,8 | 12,1622 | 0,40678884 | 144 | 4 |
| 4 | 16 | 15,3 | 16,1078 | 0,65254084 | 256 | 36 |
| 4 | 16 | 15,9 | 16,1078 | 0,04318084 | 256 | 36 |
| 4 | 16 | 15,1 | 16,1078 | 1,01566084 | 256 | 36 |
| 5 | 20 | 19,6 | 20,0534 | 0,20557156 | 400 | 100 |
| 5 | 20 | 19,6 | 20,0534 | 0,20557156 | 400 | 100 |
| 5 | 20 | 19,6 | 20,0534 | 0,20557156 | 400 | 100 |
| Promedio | 10 | 9,53888889 | Suma | 12,2850289 | 2640 | 840 |
| Muestra | - | 12,8 |  |  | Sxx= | 840 |
|  | - | 13,1 | Sy/x | 0,87625014 |  |  |
|  | - | 12,8 | Sm | 0,0302335 |  |  |
|  | - | 12,3 | Sb | 0,36614589 |  |  |
|  | - | 12,9 | t 95% | 2,11990529 |  |  |
|  | - | 12,2 |  |  |  |  |
|  | Señal promedio | 12,6833333 |  |  |  |  |
|  | m | 0,9864 | delta m | 0,06409216 |  |  |
|  | b | 0,3254 | delta b | 0,77619461 |  |  |
|  | ppm muestra dil | 12,5283185 |  |  |  |  |
|  | Sxo= | 0,43001107 |  |  |  |  |
|  | delta ppm | 0,91158274 |  |  |  |  |

Se ha obtenido entonces que la muestra diluida es de 12,53±0,91 ppm K

Luego se calcula el contenido en % de KCl con la fórmula:

%KCl=MrKClArKppmKV2ValicV1(L)mmuestra(mg)100%Δ%KCl%KCl=ΔppmKppmK+ΔV2V2+ΔValicValic+ΔV1V1+Δmmmm

Donde V1= 25,0 V2=100,0 Valic=2,00

Lo que da:

| %NaCl | 64,91063% |
| --- | --- |
| Delta | 5,51323% |

Y escribiéndolo con 2 cifras significativas para el error:

64,9±5,5% KaCl

En resumen se obtuvo que la composición de la muestra era:

34,0±2,7% NaCl

64,9±5,5% KaCl

# Conclusión

La técnica de fotometría de llama arroja resultados aceptables para la concentración de la sal Dos Anclas Light. En la página web de Dos Anclas se lee “La combinación está compuesta por 66% de cloruro de potasio más 33% de cloruro de sodio”, así que los valores obtenidos son bastante cercanos. Está técnica para determinar sodio y potasio es efectiva, pero el operador debe conocer bien el equipo para darse cuenta cuando no está trabajando correctamente, ya sea porque se va de escala, o porque el capilar de succión de la muestra está tapado.